## Sheet1
🧩 시나리오 A — “전자부하(3720A)”를 DUT로 테스트
SPS5000X → ARRAY 3720A (부하)
즉, 전원공급기가 부하에 전력을 공급하며 부하 성능을 시험.
단계 | 항목 | 세부 내용 | 기대 결과
A1 | 정전압 동작 확인 | SPS5000X를 CV 모드(5V)로 설정, 부하를 CC 모드(0~5A sweep)로 제어 | 부하 증가 시 전원 전압이 일정하게 유지됨
A2 | 정전류 응답 확인 | SPS5000X를 CC 모드(2A)로 설정, 부하를 CR 모드(가변저항)로 조정 | 부하 저항 변화에도 전류 일정 유지
A3 | 부하의 Slew 응답 확인 | SPS5000X CV모드(12V), 부하를 트랜지언트 CC 모드 (1A↔4A, 1kHz) | 부하 응답 속도, 전압 드롭, 파형 확인
A4 | 단락(Short) 보호 시험 | 부하를 Short 모드로 전환, SPS의 OCP/OVP 반응 확인 | 전원 자동 차단 및 보호 로그 생성
A5 | 저전압(0.6V) 영역 시험 | SPS5000X 저전압 출력(0.5~1V), 부하 CC 1A 설정 | 부하의 저전압 응답 정상 확인
A6 | 리스트/시퀀스 실행 | SPS5000X에서 전압 5→10→0V 시퀀스 출력, 부하에서 동적 CC 리스트 실행 | 시퀀스 타이밍 동기화 및 부하 응답 확인
A7 | 보호 기능 점검 | SPS5000X의 OVP=10.5V 설정, 부하 과전류 부하(6A) 인가 | SPS가 보호 모드로 진입하는지 확인
A8 | 효율 및 열특성 측정 | 3720A에서 전력 소비 데이터 로깅, 열상카메라 병행 | 부하 내부 발열 분포 및 안정성 검증
🧩 시나리오 B — “전원공급기(SPS5000X)”를 DUT로 테스트
ARRAY 3720A → SPS5000X (전원공급기)
즉, 부하를 제어해 전원의 응답, 보호, 안정성 시험.
단계 | 항목 | 세부 내용 | 기대 결과
B1 | 정전압 안정도 테스트 | SPS: 12V 설정, 부하: CC 0→5A Sweep | 전압 변화 ±0.1% 이내 유지
B2 | 정전류 모드 검증 | SPS: CC 2A 설정, 부하: CR 10→1Ω Sweep | 전류 일정, 전압 변화 확인
B3 | 부하 트랜지언트 응답 | 부하: 1A↔5A (100Hz), SPS: CV모드 | 전압 변동폭 ΔV < 200mV, 복귀 시간 < 1ms
B4 | Slew Rate 검증 | SPS: Slew 1V/ms 설정, 부하: CV모드 | 전압 상승/하강 시간 정확도 검증
B5 | OCP/OVP/OTP 테스트 | SPS: 보호값 설정, 부하: 점진적 과부하 인가 | 보호 동작 정확성 검증
B6 | Bleeder 기능 확인 | 부하 OFF 후 SPS 출력 차단, Bleeder ON | 출력 커패시터 잔류 전압 안전하게 소거
B7 | Sense 보상 기능 확인 | SPS: Sense 켜고, 케이블 손실 0.5V 인가 | 출력단 실제 전압 보정 확인
B8 | 리스트/시퀀스 출력 검증 | SPS: List 모드 (5→10→2V), 부하: CC 고정 | 전압/시간 정확도 확인
B9 | 복합 트랜지언트 스트레스 | SPS: 5V, 부하: 트랜지언트(1↔5A) 1kHz, 1분간 | 열, 보호, 응답 안정성 검증
B10 | 장시간 안정성 시험 | 8시간 구동(5V/3A), 온도/전압 로그 수집