## Sheet1
🧩 ① 겹치는 기능 (공통 기능)
No | 기능명 | 공통 설명 | 비고
1 | CV / CC 모드 | 두 장비 모두 Constant Voltage / Constant Current 모드를 지원함. (하나는 공급, 하나는 부하 동작) | 제어 방향만 반대
2 | 전압/전류 Slew Rate 제어 | 출력 혹은 부하의 전압/전류 상승·하강 속도 제어 기능 제공 | 트랜지언트 응답 시험 가능
3 | 고속 응답(1ms급 Transient Response) | 부하 혹은 출력 변동 시 빠른 응답 (<1ms 수준) | 고속 전원 품질 측정 가능
4 | 보호 기능 (Protection) | 과전압, 과전류, 과온도 등 장비 보호 기능 내장 | DUT 및 장비 보호 목적
5 | 리스트/시퀀스 기능 (List/Sequence Test) | 설정값 목록을 기반으로 연속 테스트 수행 가능 | 자동화/반복 시험용
6 | 원격 제어 기능 (Remote Control) | SCPI 명령, LAN/USB 통신 등으로 제어 가능 | 자동화 시스템 연동 가능
⚡ ② SIGLENT SPS5000X 전원공급기 고유 기능 |  |  |  |  | 🔋 ③ ARRAY 3720A 전자부하 고유 기능
No | 기능명 (Function) | 기능설명 (Description) | 비고 |  | No | 기능명 (Function) | 기능설명 (Description) | 비고
1 | 정격 전압 및 전력 | 40V, 50V, 80V, 160V / 180~1080W 모델 구성 | 모델별 사양 상이 |  | 1 | 기본 동작 모드 (CC, CV, CR, CP) | 다양한 부하 조건으로 전원 특성 시험 | 전원 테스트 전용
2 | Constant Power Output (CP 모드) | 전력 일정 제어, 부하 변화에도 일정 전력 공급 | 고급 전원제어용 |  | 2 | 테스트 모드 (CCL, CCH, CRL, CRM, CRH, CPV, CPC 등) | 부하 특성에 따라 세부 테스트 모드 제공 | 세밀한 부하 시뮬레이션
3 | CV/CC 우선모드 선택 (Priority Mode) | 회로 특성에 맞게 CV 또는 CC 제어 우선순위 지정 가능 | DUT 보호 향상 |  | 3 | 고속 시퀀스 / 트랜지언트 부하 변화 | 빠른 부하 변동에 대한 전원 응답 시험 가능 | <1ms 수준
4 | 내장 Bleeder 회로 | 출력 종료 시 축적된 에너지를 안전하게 방전 | 보호기능 |  | 4 | 단락 시험 (Short-Circuit) | 출력단 단락 상태를 시뮬레이션 | 보호회로 테스트
5 | Remote Sense 기능 | 전압 강하 보상용 Sense 라인 지원 | 정확한 전압 공급 |  | 5 | 배터리 방전 테스트 (Battery Discharge Test) | 배터리의 잔량, 용량, 방전곡선 측정 | 배터리 시험용
6 | 외부 아날로그 제어 입력 | 외부 전압/저항으로 출력 제어 가능 | 하드웨어 연동 제어 |  | 6 | 저전압 부하 가능 (0.6V 이하) | 낮은 전압 영역에서도 정격 부하 인가 가능 | DC/DC 출력테스트 유용
7 | 전압/전류 모니터링 출력 | 외부 장비에서 실시간 피드백 신호 측정 가능 | 측정 및 로깅용 |  | 7 | 제로전압 테스트 옵션 (Zero-Volt Load) | 별도 어댑터를 통해 0V 영역 테스트 | 추가 옵션
8 | 고해상도 제어/측정 | 1 mV / 1 mA 정밀 설정 및 피드백 | 정밀 전원 제어 |  | 8 | 매개변수 저장/호출 (Memory Recall) | 여러 세트의 설정값 저장 및 불러오기 | 반복 시험 간편
9 | 웹 서버 내장 (Embedded Web Server) | PC 브라우저로 원격 제어 가능, 별도 소프트웨어 불필요 | 관리 편의성 |  | 9 | 견고한 구조 및 조작성 | 내구성 높은 구조, 직관적 UI | 산업환경 적합
10 | OLED 디스플레이 (2.4인치) | 넓은 시야각(170°), 고휘도 화면 | UI 개선
11 | 모듈형 랙 사이즈 지원 | 1/2, 1/3, 1/6 랙 크기로 구성 가능 | 시스템 통합 유리
⚙️ ① Siglent SPS5000X (USB 통신 기반 Programmable Power Supply) | [5 empty] | ⚙️ ② ARRAY 3720A (RS232 통신 기반 Programmable DC Electronic Load)
기능 | SCPI 커맨드 | 기능 설명 | 예시 | 페이지 |  | 기능 | SCPI 커맨드 | 기능 설명 | 예시 | 페이지
장비 정보 조회 | *IDN? | 장비 제조사, 모델, 시리얼번호, 소프트웨어 버전 확인 | *IDN? → Siglent Technologies,SPS5082X,SPS5X2006005,3.1.1.5 | SPS5000X: 80 |  | 원격 제어 상태 진입 | SYSTem:REMote | 원격 제어 모드로 전환, 전면 키패드와 노브 무효화 | SYSTem:REMote → REM 표시 켜짐 | 65
초기화 | *RST | 장비 상태 초기화 | *RST | 80 |  | 로컬 제어 복귀 | SYSTem:LOCal | 원격 제어 종료, 로컬 제어로 복귀 | SYSTem:LOCal → REM 표시 꺼짐 | 65
이벤트 레지스터 초기화 | *CLS | 모든 이벤트 레지스터와 에러 리스트 초기화 | *CLS | 80 |  | 입력 켜기/끄기 | INP ON / INP OFF | 부하 입력을 켜거나 끔 | INP OFF → 입력 OFF | 65, 67
표준 이벤트 설정 | *ESE <number> | 표준 이벤트 레지스터 활성값 설정 | *ESE 16 | 80 |  | 모드 설정 | MODE CC/CV/CR/CP | 부하 동작 모드 선택 | MODE CCL → CC Low Range 모드 선택 | 67-68
표준 이벤트 조회 | *ESE? | 표준 이벤트 레지스터 활성값 확인 | *ESE? → 64 | 80 |  | 전류 설정 | CURR <value> | CC 모드에서 목표 전류 설정 | CURR 0.5 → 0.5A 설정 | 67
표준 이벤트 값 조회/클리어 | *ESR? | 표준 이벤트 레지스터 값 조회 및 클리어 | *ESR? → 0 | 80 |  | 전압 트리거 설정 | VOLT:TRIG <value> | CV 모드에서 트리거 전압 설정 | VOLT:TRIG 5 → 5V 설정 | 68
명령 완료 확인 | *OPC? | 현재 명령 완료 여부 조회 | *OPC? → 1 | 81 |  | 트리거 소스 선택 | `TRIG:SOUR <EXT | BUS>` | 외부 또는 버스 트리거 소스 선택 | TRIG:SOUR EXT → 외부 입력
상태 바이트 설정/조회 | *SRE <number> / *SRE? | 상태 바이트 레지스터 활성값 설정/조회 | *SRE 24, *SRE? → 24 | 81 |  | 전류 보호 설정 | CURR:PROT <value> | CRM/CC 모드에서 전류 보호값 설정 | CURR:PROT 3 → 3A 제한 | 69
장치 자기 테스트 | *TST? | 장비 Self-test 결과 확인 | *TST? → 0 | 82 |  | 전류 보호 지연 | CURR:PROT:DEL <value> | 전류 보호 동작 지연 시간 설정 | CURR:PROT:DEL 10 → 10초 지연 | 69
대기 명령 | *WAI | 모든 명령 완료 후 다음 명령 실행 | *WAI | 82 |  | 전류 보호 활성화 | CURR:PROT:STAT ON/OFF | 전류 보호 기능 켬/끔 | CURR:PROT:STAT ON → 보호 활성 | 69
전압 설정 | [:SOURce]:VOLTage[:SET] <channel>,<value> | 선택 채널의 전압 설정 | :SOURce:VOLTage:SET CH1,3 | 82-83 |  | 저항 설정 | RES <value> | CRM/CR 모드에서 부하 저항 설정 | RES 10 → 10Ω | 69
전압 조회 | [:SOURce]:VOLTage[:SET]? <channel> | 선택 채널 전압 설정값 조회 | :SOURce:VOLTage:SET? CH1 → 3.000000 | 83 |  | 전력 측정 | MEAS:POW? | 입력 전력 측정값 반환 | MEAS:POW? → 실제 전력 반환 | 69
전류 설정 | [:SOURce]:CURRent[:SET] <channel>,<value> | 선택 채널의 전류 설정 | :SOURce:CURRent:SET CH1,2 | 83 |  | 연속 트랜지언트 설정 | TRAN:MODE CONT, TRAN ON | 연속 CV/CR/CC 트랜지언트 동작 설정 및 시작 | TRAN:MODE CONT → TRAN ON | 66
전류 조회 | [:SOURce]:CURRent[:SET]? <channel> | 설정된 전류값 조회 | :SOURce:CURRent:SET? CH1 → 2.000000 | 83 |  | 펄스 트랜지언트 설정 | TRAN:MODE PULSE, TRAN ON | CV/CR/CC 모드에서 펄스 트랜지언트 동작 설정 및 시작 | TRAN:MODE PULSE → TRAN ON | 66-67
전력 측정 | MEASure:POWER? <channel> | 선택 채널 전력 측정값 조회 | MEASure:POWER? CH1 → 19.959515 | 83 |  | 전압 저/고 레벨 | VOLT:LOW <value> / VOLT:HIGH <value> | 트랜지언트 모드 전압 하/상한 설정 | VOLT:LOW 0.5, VOLT:HIGH 1 | 66
OVP 설정 | [:SOURce]:OVP <channel>,<value> | 선택 채널 과전압 보호 설정 | :SOURce:OVP CH1,8 | 84 |  | 트랜지언트 시간 설정 | TRAN:LTIM/HITM/RTIM/FTIM <value> | 트랜지언트 저/고 레벨 유지 및 상승/하강 시간 설정 | TRAN:LTIM 200us → 저레벨 유지 200us | 66-67
OVP 조회 | [:SOURce]:OVP? <channel> | 선택 채널 과전압 보호 값 조회 | :SOURce:OVP? CH1 → 15.000000 | 84 |  | 실제 전류 측정 | MEAS:CURR? | 입력 전류 측정값 반환 | MEAS:CURR? → 실제 전류 반환 | 67
OCP 설정 | [:SOURce]:OCP <channel>,<value> | 선택 채널 과전류 보호 설정 | :SOURce:OCP CH1,8 | 84 |  | 실제 전압 측정 | MEAS:VOLT? | 입력 전압 측정값 반환 | MEAS:VOLT? → 실제 전압 반환 | 68
OCP 스위치 상태 | `SYStem:OCP:STATe ,{ON | OFF}` | 선택 채널 OCP 기능 ON/OFF | SYStem:OCP:STATe CH1,1 |  | 입력 초기화 | INIT | 입력 초기화 | INIT | 71
전압 상승/하강 속도 | [:SOURce]:VOLTage:RISE:FALL:SLOPe <channel>,<value> | 전압 상승/하강 속도 설정 | :SOURce:VOLTage:RISE:SLOPe CH1,8 | 85 |  | 트리거 발생 | *TRG | 1ms High 레벨 펄스 발생 | *TRG | 71
전류 상승/하강 속도 | [:SOURce]:CURRent:RISE:FALL:SLOPe <channel>,<value> | 전류 상승/하강 속도 설정 | :SOURce:CURRent:RISE:SLOPe CH1,8 | 85
CV/CC 우선 모드 | `[:SOURce][:CVCC]:PRIOrity ,{CC | CV}` | 선택 채널 CC/CV 우선 모드 설정 | PRIOrity CH1,CC
출력 상태 | `[:SOURce]:OUTPut[:STATe] {ON | OFF}` | 모든 채널 출력 상태 설정 | OUTPut 1
출력 ON/OFF 지연 | [:SOURce]:OUTPut:ON/OFF:DELay <channel>,<value> | 출력 ON/OFF 지연 시간 설정 | OUTPut:ON:DELay CH1,3 | 88-89
내부 저항 설정 | [:SOURce]:INIT:RESIstance <channel>,<value> | 선택 채널 내부 저항 설정 | INIT:RESIstance CH1,2 | 89
리스트 모드 설정 | `[:SOURce]:LIST ,{ON | OFF}` | 선택 채널 리스트 모드 ON/OFF | LIST CH1,1
리스트 단계 전압/전류 | [:SOURce]:LIST:VOLTage/CURRent <channel>,<step>,<value> | 리스트 단계 전압/전류 설정 | LIST:VOLTage CH1,1,9 | 92-94
시스템 측정 평균 | `SYStem:MEASure:AVERage {LOW | MIDDLE | HIGH}` | 측정값 평균 설정
버튼/경고음 설정 | `MENU:SOUNd:KEY/ALARm {ON | OFF}` | 버튼/경고음 활성화 | MENU:SOUNd:KEY 1
LAN IP 설정 | LAN:IPADdress <value> | LAN IP 설정 | LAN:IPADdress 10.11.13.213 | 96
DHCP 설정 | `DHCP {ON | OFF}` | 동적 IP 설정 | DHCP 1
GPIB 주소 설정 | GPIB:ADDRess <value> | GPIB 주소 설정 | GPIB:ADDRess 3 | 97
공장/기본 초기화 | FACTory:RESET / DEFAult:RESET | 공장/기본 설정 복원 | FACTory:RESET | 97
마스터-슬레이브 설정 | `SYStem:DEVIce:ROLE ,{M_INDEPEN | M_SERIES | S_SERIES}` | 채널별 직렬/병렬 모드 설정
슬레이브 버전 정보 | SYStem:SLAVE:VERsion? <channel> | 선택 채널 슬레이브 버전 조회 | SYStem:SLAVE:VERsion? CH1 | 97